Лабораторна робота № 3

оцінка якості алкогольних напоїв  методом газової хроматографії

Мета роботи: ознайомитись з роботою газового хроматографу з мас-селективним детектором; провести оцінку якості алкогольного напою за наявністю метанолу та сивушних масел.

Загальні відомості

Сфера застосування. В цій методиці встановлено порядок проведення визначення за показниками якості (ідентифікація, визначення кількісного вмісту речовини, що аналізують, контроль технологічних домішок (напівпродуктів, побічних продуктів, продуктів розкладу) в зразках алкогольних напоїв методом газової хроматографії з мас-селективним детектором (ГХ-МС) Вибір способу детектування залежить від аналітичної задачі (тобто типу, кількості аналіту, що потрібно визначити, особливості матриці, а також чи стоїть задача ідентифікації невідомих речовин).

Нормативні посилання. У цій стандартній робочій методиці приведені посилання на наступні нормативні документи:

2.2.28. Газова хроматографія // Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр» – 1-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – с. 60-62

ДФУ, 5.3. N. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту// Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр» – 1-е вид. – Харків:РІРЕГ, 2001. – Доповнення 1. – 2004. – с. 187-214

ДФУ 2.2.N.2. Валідація аналітичних методик і випробувань // Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр» – 1-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – с. 85-94Аналитическая нормативная документация / нормативная документация (АНД/НД).

Матеріали, обладнання та реактиви

Обладнання

Газовий хроматограф Agilent, модель 7890A GC System, виробництва Agilent Technology, США с масспектрометричним детектором с турбомолекулярним насосом, 5975C Inert MSD. Загальна схема газового хроматографа представлена на рис. 1.

1 – блок регулювання та подачі газів; 2 – блок вводу проби; 3 – термостат колонок; 4 – хроматографічна колонка; 5 – детектор; 6 – керуючий блоки та блоки для обробки.

Рис. 1 Загальна схема газового хроматографа

Принцип роботи газового хроматографа полягає в наступному: від джерела (на схемі не зазначено) газ-носій потрапляє в блок регулювання, де встановлюється його витрата або тиск. Далі газ-носій потрапляє в термостатуючий блок вводу проби та далі в хроматографічну колонку, де і відбувається розділення проби на окремі компоненти проби, що аналізують. Призначення блоку вводу проб максимально швидко перевести рідкі та тверді проби в газоподібний стан, при цьому необхідно забезпечити незмінність хімічного складу. Розділені в хроматографічній колонці компоненти послідовно потрапляють в детектор, який проводить виявлення змін у складі газового суміші та генерує електричний сигнал, який оброблюється спеціальним блоком.

Матеріали, посуд та реактиви

Мікрошприц на 10 мкл, віали.

Хід роботи

1. Підготовка до роботи

Перед початком роботи перевірити і підготувати до роботи газовий хроматограф:

- встановити необхідну колонку;

- увімкнути хроматограф та комп’ютер, запустити програмне забезпечення;

- встановити необхідний режим роботи та вивести хроматографічну систему в робочий режим.

Умови хроматографування

- Колонка J&W Varian CP7723CP-WAX 52CP (матеріал (заповнюється студентом самостійно), розмір: 50 m x 250 µm x 0.2 µm, максимальна температура: 250 °C, нерухома фаза (заповнюється студентом самостійно).

- Газ-носій: гелій для хроматографії;

- Лінійна швидкість газу-носія – 1.0 мл/хв.

- Поділ потоку – 1:100.

- Програмування печі: 	35 °C на протязі 1 хв

15 °C/хв до 75 °C та витримати на протязі 6 хв

30 °C/хв до 200 °C.

- Час аналізу – 13.833 хв.

- Об’єм зразку та проби – 1 мл (вноситься в віалу).

- 1 мкл (об’єм інжекції).

2. Проведення аналізу

- Досліджувані зразки та зразки порівняння помістити в віали пристрою для автоматичного введення проб.

- Послідовність виконання аналізу зразків встановлюють порядком розташування віал в автосамплері.

- Вводити проби послідовно чи одиничними ін’єкціями та реєструвати результати хроматографування.

- Для перевірки збіжності сигналів виконувати повторні введення проби.

- Визначають площу, час виходу піків компонентів, що аналізують.

- Роздрукувати отримані хроматографи: провести ідентифікацію компонентів (використовуючи мас-спектри та час утримування) та розрахувати кількісний склад зразку, що аналізують.

- Зробити висновок о якості продукту харчування, що аналізують.

- Після закінчення роботи прилад вимкнути.

При оцінці якості алкогольного напою контролюють компоненти, що наведено в таблиці 1. Набір необхідних характеристик для проведення массспектрометричної ідентифікації та визначення наведено в таблиці 1. Останню колонку з набором ”іонів-осколків” компоненту, що визначають, необхідно заповнити самостійно.

Таблиця 1. Набір характеристик компонентів

| Назва компоненту, що підлягає ідентифікації | Молярна маса, г/моль | Т. кип. °C | CAS | m/z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етанол | 46,069 | 78,4 | 64-17-5 |  |
| Метанол | 32,04 | 64,7 | 67-56-1 |  |
| 1-Пентанол | ### 88,148 | 138,0 | 71-41-0 |  |
| 3-Метил-1-бутанол (ізоаміловий спирт) | ### 88,148 | 132,0 | 123-51-3 |  |
| 2-Метилпропанол-1 (ізобутиловий спирт, ізобутанол) | 74,12 | 108 | 78-83-1 |  |
| Пропіловий спирт (пропан-1-ол, 1-пропанол) | 60,09 | 97,4 °C | 71-23-8 |  |